## Slide 1
Der OXYGENATOR dient dem GAT (Oxygenierung, CO2 Elimi-nation) und reguliert die Blut-temperatur über einen WÄRME-TAUSCHER – verwendbar für TTM. CAVE-maskiert Fieber
by Nick Mark MD & Jonah Rubin MD; Übersetzung: Alex Ogica MD
ecmo grundlagen
onepagericu.com
@nickmmark
@JonahRubinMD
Link für die aktuellste Version →
ONE
ZWECK & DEFINITIONEN:
O2
Luft
FDO2 (frakt. abgegebener O2) & BLUTFLUSSRATE steuern die Oxygenierung. Am Anfang auf 100%; reduzieren falls PaO2 steigt über den Zielwert. SWEEP GAS-FLUSS bestimmt CO2 Elimination.
· ExtraCorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) ermöglicht verlängerte respiratorische und/oder zirkulatorische Unter-stützung, indem venöses Blut entnommen, zum Gasaustausch über eine künstliche Lunge (Oxygenator/Membranlunge) gepumpt, & dem Patienten wieder zugeführt wird.
· VV ECMO: künstlich oxygeniertes venöses Blut zur venösen Seite (rechter Vorhof), ohne Kreislaufunterstützung & die künstliche Lunge in Reihe mit der nativen Lunge plaziert.
· VA ECMO: künstlich oxygeniertes venöses Blut wird zur arteriellen Seite (Aorta), mit Kreislaufunterstützung & die künstliche Lunge in Parallel mit der nativen Lunge plaziert.
· Kanülengröße/Lagerung
· Umdrehungen (RPM, Fluss)
· Sweep / Gasfluss
· FDO2
· Alarmeneinstellungen
· Antikoagulation Strategie
· Transfusion/Flüssigkeit Ziel
· Beatmungsparameter
(VILI Reduktion & Prävention von Atelektasen)
100
60
21
40
FiO2 (%)
Flow (lpm)
60
55
45
40
35
30
100
60
50
PUMPE
RPM/
drehzahl
Pvenös
ist der ausgeübte negative Saugdruck, um Blut über die Saugkanüle zu ziehen
Sweep/ gasfluss
FDO2
ultraschall blasen detektor ist eine wichtige Sicherung, die Luftblasen im System erkennt
HEPA
filter
O2
CO2
SeinlassO2 sensor
Sauerstoffsättigung des Blutes beim Eingang ins System
OXYGENATOR
(membranlunge)
Die ZENTRIFUGALPUMPE bewegt das Blut durch das ECMO System. Die DREH-ZAHL bestimmt die BLUT-FLUSSRATE. Zusammen mit FDO2 bestimmt der Blutfluss den PaO2. In VA bestimmt RPM auch das HZV & MAP
pH / PCO2 / PaO2 / HCO3 SpO2
VENTILATION
OXYGENIERUNG
Um PaCO2 zu reduzieren oder pH zu erhöhen  SWEEP / GASFLUSS Erhöhung
Um PaO2 zu erhöhen  RPM / DREHZAHL oder FDO2 Erhöhung
BGA
Pulse Ox
CC BY-SA 3.0
v1.0 (2021-11-13)
Es gibt unterschiedliche SAUG & RÜCKFLUSS Möglichkeiten, je nach Modus (VV vs VA), Fluss & Anatomie. Die hier abgebildete Konfiguration ist VV ECMO. (Saugen über die Femuralvene und Rückfluss über die VJI)
SauslassO2 sensor
INDIKATIONEN:
· VV: Refraktäre Hypoxämie/gemischtes respiratorisches Versagen als Brücke zur Erholung oder Transplantation
· ECCO2R: Refraktäre Hypercapnie ähnlich zu VV aber niedrigerer Fluss/dünnere Kanüle
· VA: Respiratorische- & Kreislaufunterstützung – Kreislauf-stillstand, Vergiftungen, schwere LAE, Kardiogener Schock, etc. Brücke zur Erholung, Transplant, oder Gerät.
PPRä-filter
(auch PINTERN genannt) ist der positive Druck, der Blut durch den Oxygenator treibt)
THERMOMETER & WÄRMETAUSCHER
PPOST-mEMBRanär (auch PARTERIAL genannt) ist der positive Druck, der zum Patienten zurückkehrt. Er ist niedriger als Pprä-membranär wegen dem Widerstand im OXYGENATOR.
EINSTELLUNGEN/VORGEHEN:
37
saug
kanüle
in der v. fem
rückfluss
kanüle
in der VJI
Druckwandler-anschlüsse – auch für Blutentnahme verwendbar
TRANSMEMBRANÄRER DRUCK (𝞓P oder TMP) ist der Druckunterschied über den OXYGENATOR. Veränderungen
der TMP spiegeln die Funktion des Oxygenators wieder (e.g. Thrombi)
luftblasen detektor
LUFT & O2 mischer
Notes: Stepwise approach for Chugging/Chatter
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6026563/
What is the circuit
Indications (EOLIA + others?)
Has also been used lower flow, higher sweep (ECCO2R)
Series vs parallel physiology
Shunt physiology