## Slide 1
línea arterial (tam)
onepagericu.com
@nickmmark
Link to the most current version →
ONE
SOBREamortiguada = falsa PA baja
Normal = PA precisa
SUBamortiguada = falsa PA alta
Solución: remover tubuladura extra y burbujas.
Solución: ajustar el seteo del filtro en el monitor
Transductor de presión
El nivel ‘Cero’ es a nivel de la línea medio-axilar 4to espacio IC definido por el eje flebostático (nivel aprox de la raíz aórtica)
Fluido IV en bolsa presurizada a 300 mmHg
Dispositivo de lavado
Puerto de extracción
Sistema cerrado de extracción
<1.5 oscilaciones
1.5 - 2 oscilaciones
>2 oscilaciones
El sistema cerrado de extracción permite minimizar las pérdidas de sangre. Se asocia con menor riesgo de contaminación bacteriana y, al combinarla con tubos de extracción más pequeños y menor frecuencia, se reduce la necesidad de transfusiones.
Catéter arterial
TEST DE LA ONDA CUADRADA
VARIACIÓN DE LA PRESIÓN DE PULSO (VPP)
PATRONES MORFOLÓGICOS DE ONDA ESPECÍFICOS
PARO CARDÍACO
La presión de pulso es proporcional al volumen sistólico. La VPP representa la interacción entre los pulmones y el corazón. La ventilación (espontánea or mecánica) altera la presión intratoráca y causa variación en el volumen sistólico. Mayor variabilidad en el volumen sistólico (VPP aumentada) puede sugerir respuesta a fluidoterapia.
La línea arterial puede dar valores imprecisos de PA a menos que se calibre adecuadamente. El lavado rápido (tirando del gomín) genera una onda cuadrada. Las oscilaciones en la onda luego de la onda cuadrada indican si la línea arterial está funcionando adecuadamente.
ESTIMACIÓN DEL GASTO CARDÍACO
Varias técnicas pueden utilizarse para estimar el gasto cardíaco utilizando un algoritmo que analice la onda. Ninguna técnica (calibrada o no) ha demostrado ser superior.
PA Sistólica
PA Diastólica
TAM calculada (área bajo la curva)
Sístole
Diástole
UTILIDAD
Baja VPP
Alta VPP
Una VPP > 12% predice un aumento en el volumen sistólico tras una expansion con fluidos. Sin embargo, para interpretar la VPP deben cumplirse 3 condiciones :
Ritmo sinusal (tiempo de llenado constante)
Ventilación mecánica sin respiraciones espontáneas con VT= 8 ml/kg (efecto constante del ventilador)
NO tórax abierto (interacción cardiopulmonar)
A diferencia de PA ↑ con la respiración que causa ↑ VPP, el pulso paradojal es una ↓ en la PAS > 10 mmHg con la respiración que se asocia a taponamiento cardíaco, etc.
VPP
Presión Arterial
Presión vía aérea
Pulsus alternans - pulso fuerte y débil alternante: presente en bajo gasto cardíaco y causas de shock
Pulsus bisfirens - pulso con doble espiga: IAó grave ± EAó
Pulsus tardus - pulso con pico tardío: EAó grave
Una columna contínua de líquido entre el catéter arterial y el transductor de presión permite la medición de la PA. La TAM femoral puede ser algo más elevada que la radial bajo vasopresores.
La línea arterial permite una medición continua invasiva de la presión arterial (PA) y extracción frecuente de sangre arterial. El análisis de la morfología de la onda puede usarse para estimar el gasto cardíaco, predecir la respuesta a fluídos, e identificar patologías específicas.
Ausencia de onda dícrota
Onda dícrota
Picos de artificio adicionales
Durante un paro cardíaco, la línea arterial puede utilizarse para guiar la idoneidad de la RCP (ej. PAD > 25mmg en la onda), para constatar el retorno de la circulación espontánea y para identificar actividad eléctrica sin pulso.
Onda cuadrada
PRINCIPIO
v1.0 (2020-09-14)
por Mark Ramzy & Nick Mark, traducido al español por Martín Hunter @interconsulta