## Slide 1
Das Team soll trainieren/üben &
Materialien griffbereit haben
Klemmen & Blutrückgabe System
Möglichkeit zum Hilfe holen
prä-ECMO Beatmungsparameter
Oxygenator/Maschinenwechsel nötig
ecmo fehlerbehebung
onepagericu.com
@nickmmark
@JonahRubinMD
Link to the most current version →
ONE
PUMPE
OXYGENATOR oder
MEMBRANLUNGE
CC BY-SA 3.0 v1.0 (2021-03-14)
37
100
60
21
40
FiO2 (%)
Flow (lpm)
60
55
45
40
35
30
100
60
50
SYSTEMFEHLER
PUMPENFEHLER
MEMBRAN/OXYGENATOR FEHLER
GASAUSTAUSCH FEHLER
SCHLACKERN - sichtbares Schütteln der Schläuche bei variabler venöser Saugung wenn der Saugfluss größer ist als der native venöse Fluss erlaubt. Die Pumpe startet/stoppt wiederholend => AUSFÄLLE. Optionen: Reduktion RPM, Volumengabe, Kanüle prüfen.
SYSTEMTHROMBOSE: falls in den Schläuchen => erhöhter Widerstand; falls im Oxygenator Beeinträchtigung des Gasaustausches dazu. Allmählich OXYGENATORAUSFALL möglich. Antikoagulation als Vorbeugungsmaßnahme.
Eine DISLOKATION DER KANÜLE beeinträchtigt das System und könnte Luftembolie, schwere Blutung, und reduzierte Blutflüsse verursachen. ECMO Notfallprotokoll befolgen und Massentransfusion erwägen.
LUFTEMBOLIE führt akut zum Pumpen-, Oxygenator-, oder Systemausfall. ECMO Notfallprotokoll befolgen und Trendelen-burg. Quelle finden um weitere Verschleppung zu verhindern. Falls venös, links Seitenlage und absaugen über die Saugkanüle.
SYSTEMTHROMBOSE, LUFTEMBOLIE, oder andere Probleme könnten PUMPENAUSFALL verursachen. Notfallprotokoll befolgen. Ersatzpumpe soll einsatzbereit sein. Bei man-chen Systemen ist mechanisches Kurbeln möglich, bis eine neue Maschine verfügbar ist.
UNZUREICHENDER FLUSS durch Knicken, Fehlstellung der Kanüle, reduzierten venösen Fluss (± SCHLACKERN), und SYSTEMTHROM-BOSE (gleiche RPM ergeben weniger LPM Fluss). Optionen: Ursache beheben! Manche Patienten, insbesondere Adipöse, könnten eine zusätzliche venöse Kanüle benötigen, um den Zielfluss zu erreichen.
REZIRKULIEREN Die Saugkanüle zieht oxygeniertes Blut aus der Rückfluss-Kanüle, somit die Effizienz abnimmt. Erhöhte SpO2 und Rotfärbung des abgesaugten Blutes wird beobachtet .
Vorgehen: Kanüle neu positionieren, Fluss reduzieren (falls möglich)
HYPOXÄMIE ist häufig, da sich oxygeniertes Blut mit deoxygeniertem Blut aus dem nativen Kreislauf vermischt, obwohl dies nicht sofort unzureichender O2-Zufuhr bedeutet. Niedrige SpO2 tolerieren, jedoch SpO2 < 85% könnte kritisch sein. Optionen:
1. Fluss erhöhen– limitiert durch SCHLACKERN, reduzieren falls Fluss >7 LPM
2. FDO2 erhöhen – Rückfluss reduzieren falls post-Filter SpO2 ca. 100% beträgt
3. Natives HZV reduzieren (e.g. beta-blocker) – verändert des CaO2 nicht, kann aber die SpO2 erhöhen
4. Ultima-ratio: Transfusion erwägen um CaO2 zu erhöhen (shunt Physiologie) zweites paralleles System, Rekrutierung der nativen Lunge über die Beatmung
HYPERCAPNIE/AZIDOSE verschlechtert sich durch CO2 Produktion (e.g. Fieber), reduziertes Clearance (Funktionsverschlechterung der Nativlunge/Membranlunge), oder gestörte Nierenkompensation.
Vorgehen: SWEEP Erhöhung (ähnlich zu Minutenvolumen) als akute Korrektur & Grundursache korrigieren (Fieberkontrolle, RRT, etc.)
OXYGENATORAUSFALL durch LUFTEMBOLIE, SYSTEMTHROMBOSE (am häufigsten), oder andere mechanischen Fehler. ECMO Notfallprotokoll befolgen und Oxygenator wechseln.
Klemmen um kurzzeitig den Blutfluss zu pausieren
50ml Spritze um die Luft aus dem System zu entfernen
Anschlüsse dienen der Entlüftung des Oxygenators im Notfall. Kippen&öffnen zum Entlüften.
STEIGENDER TRANSMEMBRANÄRER DRUCK: Bei konstantem Fluss deutet auf Erhöhung des Widerstandes (häufig Thrombose) & Ver-schlechterung der Leistung des Oxygenators. Post-filter BGA um die Oxygenierung zu beur-teilen. Ultima-ratio: Oxygenator Wechsel
DAS POST-KANÜLIEREN SYNDROM - SIRS-ähnliche Entzün-dung - Blut reagiert aufs Oxygenator, 24-48 Std nach Start. Optionen: Monitoring, Steroide erwägen, falls Vasoplegie und hochdosierte Vasopressoren, Methylenblau erwägen.
Rezirkulieren (%)
“Normales” Rezirkulieren
bis auf ca.25%)
ECMO NOTFALLPROTOKOLL
by Nick Mark MD & Jonah Rubin MD Übersetzung: Alex Ogica MD
Notes: Stepwise approach for Chugging/Chatter
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6026563/
What is the circuit
Indications (EOLIA + others?)
Has also been used lower flow, higher sweep (ECCO2R)
Series vs parallel physiology
Shunt physiology